Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Hoàng Đức Thuận

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths. Đinh Thị Thúy Hà

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Các bộ môn

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để đảm bảo công tác vận hành được thực hiện đồng bộ để đạt được sự ổn định về mặt chất lượng sản phẩm, vận hành an toàn và hiệu quả đối với thiết bị.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Quy trình được áp dụng trên MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT đặt tại phòng thực tập bộ môn Sinh Học Phân Tử.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên thực hành tại phòng thực tập bộ môn.

# CÁC BƯỚC VẬN HÀNH MÁY

- Cắm nguồn và bật công tắc ON bên trái máy. Máy sẽ hiển thị tốc độ và nhiệt độ cài đặt mặc định là: 100 rpm và 250C.

- Cho “cá từ” vào cốc đã có sẵn chất cần khuấy và đặt lên trên bề mặt máy.

- Cài đặt tốc độ khuấy:

- Vặn chỉnh nút STIR, vặn theo chiều kim đồng tốc độ sẽ tăng lên và ngược lại, khi trên màn hình hiển thị tốc độ muốn cài đặt , nhấn nút STIR, đèn báo hiệu sẽ sáng lên cho biết đã cài đặt ở tốc độ mong muốn.

- Sau khi cài đặt, trên màn hình sẽ hiển thị 2 thông số: Bên trái (chữ lớn): thông số thực tế máy đang chạy; bên phải (chữ nhỏ): thông số cài đặt.

- Cài đặt tốc độ khuấy trong khoảng 100 – 1500 rpm, mỗi nấc vặn sẽ tăng lên hoặc giảm xuống 10 rpm).

- Cài đặt nhiệt độ khuấy:

- Vặn chỉnh nút HEAT vặn theo chiều kim đồng tốc độ sẽ tăng lên và ngược lại, khi trên màn hình hiển thị nhiệt độ muốn cài đặt, nhấn nút HEAT, đèn báo hiệu sẽ sáng lên cho biết đã cài đặt ở nhiệt độ mong muốn.

- Sau khi cài đặt, trên màn hình sẽ hiển thị 2 thông số: Bên trái (chữ lớn): thông số thực tế máy đang chạy; bên phải (chữ nhỏ): thông số cài đặt.

- Sau khi đã đủ thời gian khuấy:

- Nhấn nút STIR, đèn báo hiệu sẽ tắt, sau đó vặn ngược kim đồng hồ về tốc độ cài đặt ban đầu của máy là 100 rpm.

- Nhấn nút HEAT, đèn báo hiệu sẽ tắt, sau đó vặn ngược kim đồng hồ về nhiệt độ cài đặt ban đầu của máy là 250C.

- Tắt công tắc bên trái máy và rút dây nguồn.

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |